一、应答人须知
1、本招标最高限价465000元，超过此价格投标无效。
2、质量要求：设备精度满足现行电力及国标行业规范要求，满足所列设备清单及设备性能各项技术指标要求，见附表1。
3、时间要求：合同签订后7日内到货，15日内完成安装调试。
4、设备必须为全新设备，发现翻新设备赔偿合同额3倍。
5、投标人应响应售后服务承诺书。
6、投标报价按照招标公告设备清单要求填写相应表格，需详细说明设备设备性能、技术指标。
二、采购标准和要求
应满足招标公告及应答人须知全部要求。
三、应答文件要求
提供盖章版营业执照、供方调查表、法人身份证正反面、售后服务承诺书、设备报价清单扫描件及设备性能参数在招标公告要求时间发送邮箱1021059298@qq.com。
四、供方选择方式及理由
供方选择采用询价方式，即向多家供应商询价，综合考虑设备厂家、价格、产品质量和售后服务等因素，并响应询比有关要求，最终确定供应商。


[bookmark: _GoBack]附表1：采购设备和耗材清单及技术指标要求
	序号
	名称
	单位
	数量
	技术指标
	备注

	1
	数字超声波探伤仪
	台
	2
	1、 发射脉冲重复频率实测值与设定值之间的偏差小于或等于设定值的 5%，有效输出阻抗小于或等于50Ω。
2、 发射脉冲电压实测值与设定值(带负载50Ω，即Vso)之间的偏差小于或等于设定值的10%。
3、 发射脉冲反冲实测值小于发射脉冲电压峰峰值的8%。
4、 发射脉冲宽度：方波脉冲的实测值与设定值之间偏差小于或等于设定值的10%。
5、 发射脉冲上升时间：实测发射脉冲上升时间的最大值小于或等于25 ns。
6、 接收器性能：可用的动态范围大于90 dB，衰减器精度①在任意连续1 dB范围内，衰减器累积误差小于或等于0.5 dB;②在任意连续20 dB范围内，衰减器累积误差小于或等于1.7 dB;③在任意连续60 dB范围内，衰减器累积误差小于或等于3 dB。
	NB/T 47013.3

	2
	TOFD 超声波检测仪
	台
	1
	1、 发射性能：仪器每个通道的发射脉冲上升时间(即脉冲前沿幅度从脉冲峰值的10%~90%的上升时间)应小于25ns；仪器每个通道的发射脉冲重复频率应可调，最大值应能达到500Hz及以上，发射脉冲重复频率的实测值与设定值的偏差不大于设定值的10%。
2、 接收性能：①接收放大电路频带范围按-3dB测量应至少包括0.6MHz~15MHz；②数字采样频率至少60MHz；③仪器实测净增益应不小于75dB。
3、 显示功能：①仪器每个通道检测显示应至少包括A扫描信号和TOFD图像，且A扫描信号使用射频波形式；②仪器每个通道所显示和记录的A扫描信号不应有明显畸变或变形；③仪器软件至少应具有同步显示TOFD图像和对应的A扫描信号、拟合曲线光标、移除直通波、局部位置信号放大等必要的分析功能；④对于未采集到的数据，仪器软件不应使用数据处理方式对缺失部分进行补充，应保持数据的真实性。
4、 其它功能：①仪器的数据采集应和扫查装置的移动同步，扫查步进值应可调，其最小值应不大于0.5mm；②仪器应能够选择合适的A扫描时间窗口，以检测到需要的信号；闸门起点相对于发射脉冲至少应在Ous~200μs间可调节，窗口宽度至少在5μs~100μs间可调节。
	NB/T 47013.10

	3
	手持式荧光分析仪
	台
	1
	1、X射线光管功率 ≥2 W,分辨率 ≤180 eV。
	GB/T 36226 DL/T991



