一、应答人须知

1、本招标最高限价215180元，超过此价格投标无效。

2、质量要求：设备精度满足现行标准、规范要求，满足所列设备清单及设备性能各项技术指标要求，见附表1。

3、时间要求：合同签订后7日内到货，15日内完成安装调试。

4、设备必须为全新设备，发现翻新设备赔偿合同额3倍。

5、投标人应响应售后服务承诺书。

6、投标报价按照招标公告设备清单要求填写相应表格，需详细说明设备设备性能、技术指标。

二、采购标准和要求

应满足招标公告及应答人须知全部要求。

三、应答文件要求

提供盖章版营业执照、供方调查表、法人身份证正反面、售后服务承诺书、设备报价清单扫描件及设备性能参数在招标公告要求时间发送邮箱1021059298@qq.com。

四、供方选择方式及理由

供方选择采用询价方式，即向多家供应商询价，综合考虑设备厂家、价格、产品质量和售后服务等因素，并响应询比有关要求，最终确定供应商。

附表1：采购设备和耗材清单及技术指标要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术指标 | 规范要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控电动击实仪 | 台 | 1 | 重型击实（Ⅱ法） - 击锤质量：4.5 - 锤底直径：50 mm - 落锤高度：450 mm - 击实筒（大筒）： - 内径：152 mm - 高度：170 mm - 容积：约2177 cm³ | 公路土工试验规程JTG3430-2020 |
| 2 | 粗粒土表面振动压实仪 | 台 | 1 | 1、耗电功率：0.75~2.2kW 2、振动频率：30~50Hz 3、激振力：10~80kN 4、夯板作用在试样表面静压力：18kPa | 公路土工试验规程JTG3430-2020 |
| 3 | 粗粒土振动台法密度仪 | 台 | 1 | 1、耗电功率：0.75~2.2kW 2、振动频率：30~50Hz 3、激振力：10~80kN 4、夯板作用在试样表面静压力：18kPa | 公路土工试验规程JTG3430-2020 |
| 4 | 振动台法实验装置 | 台 | 1 | / | 公路土工试验规程JTG3430-2020 |
| 5 | 粗粒土表面振动压实试验仪 | 台 | 1 | 1、振动频率：40~60Hz 2、激振力：4.2kN 3、夯板作用在试样表面静压力：14kPa | 土工试验方法标准GB/T50123-2019 |
| 6 | 无机结合料成型试验装置 | 台 | 1 | 试模内径150mm、壁厚10mm，高应满足放入上下垫块后余150mm；试模内径100mm，壁厚10mm，高应满足放入上下垫块后余100mm；试模内径50mm，壁厚10mm，高应满足放入上下垫块后余50mm。 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程JTG3441-2024 |
| 7 | CBR承载比试验 | 台 | 1 | 1、加荷和测力设备：量程不低于50kN，最小贯入速度应能调节至1mm/min 2、贯入杆：端面直径Φ50mm，杆长100mm，杆上配有安装百分表的夹孔。 3、百分表：量程分别为10mm和30mm，分度值0.01mm。 4、锤底直径51mm，锤质量4.5kg，落距457mm。 5、试筒：内径Φ152mm、高166mm，垫块Φ151mm、高50mm。 | 土工试验方法标准GB/T50123-2019 |
| 8 | 粗粒土垂直渗透变形仪 | 台 | 1 | 包括仪器筒、顶盖、底座、透水板及支架。筒身内径与试样最大颗粒粒径之比不应小于5，试样高度不应小于试样直径。顶盖中心为一活塞套。透水板分上透水板和下透水板，上透水板兼起传递荷载作用。在下渗水板之下，也可设置斜透水板，坡度为1：1~1：1.5，用以排除水中含气斜透水板上端设有排气孔。 还包括供水设备、加荷设备和量测设备。 | 土工试验方法标准GB/T50123-2019 |
| 9 | 自动粗粒土水平渗透变形仪 | 台 | 1 | 由进水段、试样段、出水段、集砂器、水箱、支架组成。仪器的宽度和厚度与试样最大颗粒粒径比不得小于5，长度不得小于宽度。 还包括供水设备、加荷设备和量测设备。 | 土工试验方法标准GB/T50123-2019 |
| 10 | 电子单纤维强力仪 | 台 | 1 | 1、负荷测量范围：能适应试样最大荷载要求； 2、负荷测量误差：±1%； 3、负荷测量分辨率：0.001N； 4、伸长测量范围：100mm； 5、伸长测量误差：≤0.05mm； 6、伸长测量分辨率：1%； 7、下夹持器下降速度：连续可调； 8、夹持器隔距：2mm~20mm连续可调； 9、下夹持器动程：100mm； 10、具备负荷-伸长曲线输出功能或初始模量自动计算功能。（从负荷-伸长曲线或数据显示采集系统中得到试样的断裂强力、断裂伸长、定伸长强力、初始模量等拉伸性能的测定值。） | 化学纤维 短纤维拉伸性能试验方法（GB/T 14337-2022）与水泥混凝土和砂浆用合成纤维（GB/T 21120-2018） |