一、应答人须知
1、本招标最高限价215180元，超过此价格投标无效。
[bookmark: _GoBack]2、质量要求：设备精度满足现行标准、规范要求，满足所列设备清单及设备性能各项技术指标要求，见附表1。
3、时间要求：合同签订后7日内到货，15日内完成安装调试。
4、设备必须为全新设备，发现翻新设备赔偿合同额3倍。
5、投标人应响应售后服务承诺书。
6、投标报价按照招标公告设备清单要求填写相应表格，需详细说明设备设备性能、技术指标。
二、采购标准和要求
应满足招标公告及应答人须知全部要求。
三、应答文件要求
提供盖章版营业执照、供方调查表、法人身份证正反面、售后服务承诺书、设备报价清单扫描件及设备性能参数在招标公告要求时间发送邮箱1021059298@qq.com。
四、供方选择方式及理由
供方选择采用询价方式，即向多家供应商询价，综合考虑设备厂家、价格、产品质量和售后服务等因素，并响应询比有关要求，最终确定供应商。


附表1：采购设备和耗材清单及技术指标要求
	序号
	名称
	单位
	数量
	技术指标
	规范要求

	1
	数控电动击实仪
	台
	1
	重型击实（Ⅱ法）
· 击锤质量：4.5 
· 锤底直径：50 mm 
· 落锤高度：450 mm 
· 击实筒（大筒）：
· 内径：152 mm
· 高度：170 mm
· 容积：约2177 cm³
	公路土工试验规程JTG3430-2020

	2
	粗粒土表面振动压实仪
	台
	1
	1、耗电功率：0.75~2.2kW
2、振动频率：30~50Hz
3、激振力：10~80kN
4、夯板作用在试样表面静压力：18kPa
	公路土工试验规程JTG3430-2020

	3
	粗粒土振动台法密度仪
	台
	1
	1、耗电功率：0.75~2.2kW
2、振动频率：30~50Hz
3、激振力：10~80kN
4、夯板作用在试样表面静压力：18kPa
	公路土工试验规程JTG3430-2020

	4
	振动台法实验装置
	台
	1
	/
	公路土工试验规程JTG3430-2020

	5
	粗粒土表面振动压实试验仪
	台
	1
	1、振动频率：40~60Hz
2、激振力：4.2kN
3、夯板作用在试样表面静压力：14kPa
	土工试验方法标准GB/T50123-2019

	6
	无机结合料成型试验装置
	台
	1
	试模内径150mm、壁厚10mm，高应满足放入上下垫块后余150mm；试模内径100mm，壁厚10mm，高应满足放入上下垫块后余100mm；试模内径50mm，壁厚10mm，高应满足放入上下垫块后余50mm。
	公路工程无机结合料稳定材料试验规程JTG3441-2024

	7
	CBR承载比试验
	台
	1
	1、加荷和测力设备：量程不低于50kN，最小贯入速度应能调节至1mm/min
2、贯入杆：端面直径Φ50mm，杆长100mm，杆上配有安装百分表的夹孔。
3、百分表：量程分别为10mm和30mm，分度值0.01mm。
4、锤底直径51mm，锤质量4.5kg，落距457mm。       
5、试筒：内径Φ152mm、高166mm，垫块Φ151mm、高50mm。
	土工试验方法标准GB/T50123-2019

	8
	粗粒土垂直渗透变形仪
	台
	1
	包括仪器筒、顶盖、底座、透水板及支架。筒身内径与试样最大颗粒粒径之比不应小于5，试样高度不应小于试样直径。顶盖中心为一活塞套。透水板分上透水板和下透水板，上透水板兼起传递荷载作用。在下渗水板之下，也可设置斜透水板，坡度为1：1~1：1.5，用以排除水中含气斜透水板上端设有排气孔。
还包括供水设备、加荷设备和量测设备。
	土工试验方法标准GB/T50123-2019

	9
	自动粗粒土水平渗透变形仪
	台
	1
	由进水段、试样段、出水段、集砂器、水箱、支架组成。仪器的宽度和厚度与试样最大颗粒粒径比不得小于5，长度不得小于宽度。
还包括供水设备、加荷设备和量测设备。
	土工试验方法标准GB/T50123-2019

	10
	电子单纤维强力仪
		台
	1
	1、负荷测量范围：能适应试样最大荷载要求；
2、负荷测量误差：±1%；
3、负荷测量分辨率：0.001N；
4、伸长测量范围：100mm；
5、伸长测量误差：≤0.05mm；
6、伸长测量分辨率：1%；
7、下夹持器下降速度：连续可调；
8、夹持器隔距：2mm~20mm连续可调；
9、下夹持器动程：100mm；
10、具备负荷-伸长曲线输出功能或初始模量自动计算功能。（从负荷-伸长曲线或数据显示采集系统中得到试样的断裂强力、断裂伸长、定伸长强力、初始模量等拉伸性能的测定值。）
	化学纤维 短纤维拉伸性能试验方法（GB/T 14337-2022）与水泥混凝土和砂浆用合成纤维（GB/T 21120-2018）



